医院自行采购报价须知与规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商及品牌、材质、规格、技术参数等对采购需求的响应程度）

③供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①报价一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

②投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、规格需求如下（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-85676864）：

1工作条件

1.1环境条件

1.1.1环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

1.1.2相对湿度：≤ 70%

1.1.3大气压力：86 ～ 106Kpa

1.1.4通风流量 ≥0.11 m3/sec

1.2电源条件

1.2.1额定电压：3相 380V±10%

1.2.2频率：50/60Hz

1.2.3额定功率：2.2 KW

1.3工作时间

100% 连续工作，能够满足6-7台牙椅用气要求

2结构形式

一体式结构，4气缸的空气压缩机头，空压机机头采用国产品牌，能够提供持久连续及恒定湿度的高质量空气，且具有多重电路保护的压力电器控制器。

3技术参数

3.1	输出流量：在0.5 MPa输出压力时，235 L/min

3.2气缸无油空压机头，无油润滑，免维护

3.3转速min-1：1440-1700

3.4压力开关启/闭压力设置：6.0/7.8bar

3.5安全阀工作压力：10bar

3.6马达保护开关设定：4.4-5.0（A）

3.78bar下电流消耗：4.4-4.8（A）

3.8储气罐容量：50 L，内壁具有含银离子的抗菌防锈涂层

3.9高级膜式干燥器，压力露点为5 ℃

3.10带有进气精细过滤器，并可选配细菌过滤器，精度为0.01um

3.11噪音水平：不大于75 dB(A)

3.12交流3相，400V，50/60Hz, 2.2 kW

4 其他要求

4.1 质保期≥2年，使用寿命≥2年

4.2供货期10个工作日

4.3维修响应时间24小时

4.4提供一类医疗器械的备案证明